## Zadanie 1
Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 20/SMED/DCZP/2026/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Defibrylator AED - fabrycznie nowy - rok produkcji: nie starszy niż 2025r. - musi być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty wyrobu medycznego np. deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych. - urządzenie musi spełniać wymagania norm: PN-EN 60601-1 – Medyczne urządzenia elektryczne – wymagania ogólne bezpieczeństwa PN-EN 60601-2-4 – Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla defibrylatorów - przeznaczony do użytku przez osoby przeszkolone oraz nieposiadające wykształcenia medycznego; Wyświetlanie i komunikaty głosowe muszą być w języku polskim - prowadzenie użytkownika krok po kroku przez proces resuscytacji za pomocą komunikatów głosowych oraz komunikatów na ekranie - instrukcja obsługi w języku polskim, waga: do 4kg - wyposażenie do defibrylatora AED: elektrody ratunkowe dla dorosłych (CPR-D Padz lub równoważne, termin przydatności do użycia: 5 lat ), bateria zasilająca, torba transportowa lub walizka ochronna, zestaw ratowniczy (rękawiczki, maseczka do RKO, nożyczki, maszynka do golenia) - okres gwarancji urządzenia: min. 5 lat, współczynnik IP: 55 - możliwość transmisji danych do komputera - Wizualny wskaźnik gotowości urządzenia do użycia - Technologia defibrylacji: fala dwufazowa (bifazowa), automatyczna analiza rytmu serca - Czas ładowania urządzenia: do 10 sekund - Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej obejmująca: monitorowanie głębokości ucisku klatki piersiowej, monitorowanie częstości ucisku, komunikaty głosowe informujące o poprawności prowadzonej resuscytacji - Zastosowanie jednoczęściowych elektrod ratunkowych typu CPR-D Padz lub równoważnych, umożliwiających: defibrylację, monitorowanie jakości ucisków klatki piersiowej, prowadzenie RKO bez konieczności zmiany elektrod - Pamięć zdarzeń umożliwiająca zapis danych z akcji ratunkowej, w tym: zapis EKG, zapis czasu zdarzenia, zapis wykonanych wyładowań - Zasilanie bateryjne – bateria litowa, minimalna żywotność baterii w trybie czuwania: nie mniej niż 4 lata; Typu: Defibrylator AED Zoll Plus lub równoważny |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)