## Zadanie 1
Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 24/SMED/DCZP/2026/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Przenośny analizator immunofluorescencyjny POCT przeznaczonego do wykonywania szybkich ilościowych badań diagnostycznych przy pacjencie: - musi umożliwiać wykonywanie badań diagnostycznych z próbek krwi pełnej, osocza, surowicy oraz moczu, bez konieczności przekazywania materiału do laboratorium centralnego - System powinien zapewniać uzyskanie wyników w czasie od 3 do 15 minut, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji klinicznych Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne: - Analizator immunofluorescencyjny wykorzystujący metodę chromatografii przepływu bocznego oraz technologię immunofluorescencji lub złota koloidalnego. - Możliwość wykonywania badań ilościowych - Czas uzyskania wyniku pojedynczego testu: maksymalnie 15 minut - Możliwość wykonywania kolejnych oznaczeń w odstępach nie dłuższych niż 5 sekund - Obsługa testów z wykorzystaniem kart kalibracyjnych RFID - Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali - Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca natychmiastowy wydruk wyników badań (rolki do drukarki tj. do kas fiskanych) - Pamięć urządzenia umożliwiająca zapis minimum 10 000 wyników badań - Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, w tym klawiatury, myszki oraz skanera kodów kreskowych. - System operacyjny oparty na platformie Android lub równoważnej. - Zasilanie sieciowe AC 100–240V, 50/60Hz. - Wbudowany akumulator litowy umożliwiający minimum 3 godziny ciągłej pracy bez zasilania sieciowego. - Masa urządzenia nie większa niż 2 kg. - Urządzenie przystosowane do integracji z systemami PC/LIS/HIS. - Możliwość stosowania zewnętrznej kontroli jakości z wykorzystaniem minimum trzech poziomów płynów kontrolnych. - Środowisko pracy: temperatura pracy: 10–35°C, wilgotność względna: ≤70%, ciśnienie atmosferyczne: 70,0–106,0 kPa. - nInterfejs użytkownika w języku polskim lub możliwość jego aktualizacji do języka polskiego. - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy Analizator powinien posiadać możliwość wykonywania szerokiego panelu badań diagnostycznych obejmujących między innymi: markery sercowe, parametry funkcji nerek, markery stanu zapalnego i sepsy, diagnostykę cukrzycy, parametry metaboliczne, hormony tarczycy, testy płodności, markery nowotworowe, diagnostykę chorób zakaźnych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi w języku polskim, deklaracji zgodności CE oraz dokumentów dopuszczających wyrób do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimum 12 miesięczna gwarancja. Urządzenie typu: Analizator Getein 1100 lub równoważny |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Testy diagnostyczne do ilościowego oznaczania markerów sercowych: CK-MB, troponiny sercowej I (cTnI) oraz mioglobiny (Myo) z jednej kasety testowej. Test przeznaczony do diagnostyki in vitro jako pomoc we wczesnym rozpoznawaniu i ocenie uszkodzenia mięśnia sercowego, w tym ostrego zawału mięśnia sercowego oraz ostrego zespołu wieńcowego. Materiał badany: krew pełna, surowica lub osocze, w tym krew włośniczkowa z opuszki palca. Czas uzyskania wyniku: ok. 10 minut. Zakres pomiarowy: • CK-MB: 2,50–80,00 ng/ml, • cTnI: 0,10–50,00 ng/ml, • Mb: 30,0–600,0 ng/ml. Zestaw zawiera minimum: 25 kaset testowych CK-MB / cTnI / Mb w indywidualnych saszetkach, 25 jednorazowych pipet do pobierania krwi, fiolkę z roztworem rozcieńczającym próbki, kartę kodującą, instrukcja. Kompatybilne z pozycją nr 1, Wyrób musi posiadać oznakowanie CE oraz być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Testy diagnostyczne do ilościowego oznaczania D-Dimeru metodą immunofluorescencyjną, przeznaczone do diagnostyki in vitro z wykorzystaniem analizatora POCT. Testy muszą umożliwiać oznaczanie D-Dimeru w próbkach osocza oraz krwi pełnej. Testy przeznaczone są do wspomagania diagnostyki stanów zakrzepowo-zatorowych, w tym zakrzepicy żył głębokich (VTE), zatorowości płucnej (PE) oraz innych zaburzeń układu krzepnięcia. Opakowanie zbiorcze 25 szt. Minimalne wymagania: oznaczenie ilościowe D-Dimer, metoda immunofluorescencyjna, zakres pomiarowy min. 0,1–10,0 mg/L, wartość odcięcia 0,5 mg/L, diagnostyka in vitro (IVD), możliwość zastosowania w trybie POCT; Kompatybilne z pozycją nr 1. Wyrób musi posiadać oznakowanie CE oraz być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Testy diagnostyczne do ilościowego oznaczania białka C-reaktywnego (CRP) w wariancie hs-CRP/CRP (CRP – białko C-reaktywne), przeznaczone do diagnostyki in vitro z wykorzystaniem analizatora z pozycji nr 1 Testy muszą umożliwiać oznaczenie stężenia CRP w surowicy, osoczu, krwi pełnej oraz krwi włośniczkowej pobieranej z opuszki palca. Minimalne wymagania: •oznaczenie: CRP / hs-CRP (CRP – białko C-reaktywne), •metoda: immunofluorescencyjna, •wynik ilościowy, •zakres pomiarowy: min. 0,5–200 mg/L, •wartość odcięcia: 0,5 mg/L, •czas wykonania oznaczenia: maksymalnie 3 minuty, •kompatybilność z analizatorem Getein 1100 lub równoważnym, •przeznaczenie do diagnostyki in vitro (IVD), •zastosowanie w trybie POCT (Point of Care Testing), •możliwość wykonywania badań z różnych typów materiału biologicznego (krew pełna, osocze, surowica, krew włośniczkowa). Zestaw powinien zawierać: testy w opakowaniu zbiorczym 25 szt. , jednorazowe pipety do pobrania próbki, odczynnik/rozcieńczalnik próbki, instrukcję użytkowania, nośnik danych (np. karta SD lub równoważny) kompatybilny z analizatorem z pozycji nr 1 Wyrób medyczny musi posiadać oznakowanie CE oraz być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nakłuwacze - jednorazowe, sterylne i bezpieczne do pobierania krwi włośniczkowej, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych, w szczególności oznaczeń PT/INR. Nakłuwacze wyposażone w automatyczny mechanizm aktywacji oraz zabezpieczenie igły po użyciu, minimalizujące ryzyko przypadkowego zakłucia. Parametry minimalne: grubość igły 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm. Produkt sterylizowany promieniami gamma, z igłą zabezpieczoną do momentu użycia. Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną i intuicyjną obsługę. Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk. Wyrób medyczny oznakowany CE i dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)