## Zadanie 1
Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 38/EKG_OLiOC_2/2026/P |  |  | Wypełnia Wykonawca |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp | Nazwa artykułu |  | Nazwa, ew. nr katalogowy oraz producent | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Aparat EKG wraz z wyposażeniem | Aparat EKG//elektrokardiograf: dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego aparatu EKG/elektrokardiografu cyfrowego, przeznaczonego do wykonywania badań EKG u pacjentów dorosłych, spełniającego co najmniej następujące wymagania: • rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG, • jednoczesna prezentacja 12 przebiegów EKG na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej min. 7", • możliwość wykonywania badań w trybie ręcznym oraz automatycznym, • automatyczna analiza i interpretacja zapisów EKG zgodna z obowiązującymi normami, • możliwość wydruku w układzie 1, 3, 6 lub 12 kanałów, w układzie standardowym oraz Cabrera, • regulowana długość automatycznego zapisu badania, • pamięć umożliwiająca zapis minimum 1000 badań lub 1000 pacjentów, • eksport badań do pamięci USB, • możliwość archiwizacji i współpracy z oprogramowaniem do zarządzania badaniami EKG, • wbudowana drukarka termiczna współpracująca z papierem o szerokości 110–112 mm, • możliwość zasilania z sieci 100–240 V AC oraz z wbudowanego akumulatora, • ciągły pomiar częstości akcji serca (HR), • detekcja odłączenia elektrod dla poszczególnych kanałów, • wykrywanie i prezentacja impulsów stymulatora serca, • zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym, • możliwość stosowania filtrów zakłóceń sieciowych, mięśniowych oraz filtrów izolinii, • menu urządzenia w języku polskim, • masa urządzenia do 2 kg (+/- 10%) Wymagane wyposażenie standardowe: • kabel pacjenta 10-żyłowy do 12 odprowadzeń, • komplet elektrod kończynowych (4 szt.), • komplet elektrod przedsercowych (6 szt.), • przewód zasilający, • minimum 1 rolka papieru do badań, • żel do EKG, • instrukcja obsługi w języku polskim. Oferowany wyrób musi być oznakowany znakiem CE i posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Typu: aparat EKG AsCARD Orange v.07.105 lub równoważny. |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)