## Zadanie nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 39/OLiOC_3/2026/P |  |  | Wypełnia Wykonawca |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp | Nazwa artykułu |  | Nazwa/ nr katalogowy oraz producent | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | System do kompresji klatki piersiowej typu LUCAS 3, wersja 3.1 lub produkt równoważny | SYSTEM DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ TYPU LUCAS 3, WERSJA 3.1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY W PONIŻEJ WYMIENIONYCH PARAMETRACH/ZAKRESACH: Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w min. 2026. |  | KPL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Urządzenie przenośne przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Urządzenie wyposażone w ramię do ucisku klatki piersiowej montowane na desce pod plecy
Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja
Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm
Częstość – od 102 do 120 +/- 2 uc./minutę.
Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
2 tryby pracy: 30:2 oraz ciągły
Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem do 13 kg
Zapis na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od momentu włączenia urządzenia
Alarmy wizualne i dźwiękowe zintegrowane z przyciskiem start/stop
Klasa odporności IP44
Ładowarka wewnątrz urządzenia
Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC)
13. Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny
- zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 V
- zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V
Działanie urządzenia w pełni elektryczne
Źródłazasilania: - akumulator
- zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12V (ze ściany karetki)
- zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC
Czas pracy na akumulatorze: 45 minut
Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 minut.
Brak ograniczeń wagowych pacjenta do stosowania urządzenia.
Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera.
Wyposażenie aparatu: torba lub plecak
deska pod plecy
podkładka stabilizująca pod głowę
pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawki, 2 szt.)
akumulator
Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację)
Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego
Paszport techniczny, karta gwarancyjna, instrukcję obsługi w j. polskim w wersji papierowej lub elekronicznej.
Oferowany wyrób musi być oznakowany znakiem CE i posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)