Nr sprawy: 36/TK/DCZP/2026/P

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

| Lp. | Opis | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa |  |
| 2. | Producent |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025r., urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 5. | Kompletny aparat kompaktowy z wbudowaną drukarką i akcesoriami, gotowy do wykonywania zabiegów |  |
| 6. | Monitorowanie i rejestracja sygnałów bioelektrycznych: - EEG - EKG - EMG |  |
| 7. | Ilość kanałów odczytu i wydruku na drukarce aparatu min. 4 |  |
| 8. | Dwie prędkości wydruku na wbudowanej drukarce |  |
| 9. | Współpraca z komputerem PC: - podgląd zabiegu na zewnętrznym monitorze, zapis w pamięci komputera, możliwość wydruku - możliwość przesyłania wykonanego badania z pamięci aparatu do komputera - możliwość wyłączenia drukarki aparatu przy zewnętrznym monitorowaniu zabiegu - oprogramowanie do rejestracji danych pacjentów, komunikacji z aparatem i analiz |  |
| 10. | Komplet indeksów pozabiegowych do oceny jakości zabiegu (minimum 4) |  |
| 11. | Kształt pojedynczego impulsu zabiegowego, prostokątny dwubiegunowy |  |
| 12. | Zakres szerokości pojedynczego impulsu zabiegowego od 0,25 – 1,5 ms |  |
| 13. | Zakres częstotliwości impulsów – minimum 20 – 90 Hz, |  |
| 14. | Czas trwania stymulacji – zakres minimum 0,5 – 6 sek, |  |
| 15. | Program podwojonej dawki energii bodźca zabiegowego, przeznaczonego dla pacjentów z bardzo wysokim progiem wywołania wstrząsu |  |
| 16. | Ciągłe monitorowanie oporności obwodu pacjenta podczas przygotowania i podawania impulsu |  |
| 17. | Ciągłe monitorowanie ruchu pacjenta podczas zabiegu poprzez pomiar rzeczywistej aktywności mięśniowej EMG |  |
| 18. | Alarm przedłużonego napadu |  |
| 19. | Aktywna funkcja alarmu bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegu |  |
| 20. | Funkcja dźwiękowego monitorowania sygnału EEG podczas zabiegu |  |
| 21. | Automatyczna ocena rzeczywistej długości napadu z analizy odczytów EEG, EMG i EKG |  |
| 22. | Program automatycznych nastawień optymalnej energii bodźca dostosowanych do wieku pacjenta |  |
| 23. | Możliwość indywidualnego i automatycznego doboru parametrów składowych bodźca stymulacji (szerokość impulsu, częstotliwość, czas, energia) |  |
| 24. | Możliwość zapisania ustawień bodźca stymulacji w postaci oddzielnych programów użytkownika (minimum 6 programów) |  |
| 25. | Komplet akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów wraz z zabiegowymi elektrodami stalowymi wielokrotnego użytku do zabiegów mono i bipolarnych, przyklejanymi jednorazowymi elektrodami zabiegowymi, uchwytem do elektrod wielorazowych i taśmą mocującą elektrody na głowie pacjenta (wymienić i podać ilość) * Szczegółowa specyfikacja do akcesoriów jednorazowych np: ustnik, papier termiczny, elektrody. |  |
| 26. | Zestaw komputerowy typu laptop, Windows 11 Pro, Monitor min. 17’’, kolorowa drukarka laserowa, klawiatura, myszka |  |
| 27. | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| 28. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji |  |
| 29. | Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności |  |