## Zadanie nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 40/OLiOC_4/2026/P |  | Wypełnia Wykonawca |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Opis przedmiotu zamówienia: Analizator parametrów krytycznych/przenośny system do pomiarów gazometrii, elektrolitów i metabolitów | Nazwa/ nr katalogowy oraz producent | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 1. Skład zestawu: |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
•Czytnik kart testowych
•Terminal z wbudowanym skanerem kodów kreskowych
•Instrukcja obsługi
•Zasilacz sieciowy
•Drukarka
2. Specyfikacja czytnika:
Długość: 215mm
Szerokość : 85mm
Wysokość: 50mm
Waga: < 500g
Zasilanie:
Akumulator
zasilanie sieciowe
Czas działania na bateriach: Ok od 35 do 70 testów w zależności od ustawień
Temperatura pracy: 0°C - 50 °C [ 32 - 122 °F]
3. Karty Testowe:
Karty testowe, umożliwiające pomiar do 14 parametrów mierzonych bezpośrednio (oraz kilkanaście innych obliczanych przez analizator)
Karta testowa (karty pakowane po 25 sztuk/1 opakowanie)
Parametry mierzone bezpośrednio: pH, pCO2, pO2, TCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac, Crea, Urea, BUN
Wartości wyliczone: cHgb, cHCO3-, cTCO2, BE(ecf), BE(b), cSO2, GFRmdr, GFRmdr-a, GFRckd, GFRckd-a, GFRswz, AGap, AGapK, BUN/Crea, Urea/Crea, A, A-a, a/A
4. Kapilary (Zestaw startowy 50 sztuk): Dedykowane kapilary bezpieczne o objętości dostosowanej do wymogów mikro-próbki aparatu, przeznaczone do pobierania krwi kapilarnej/pełnej i jej aplikacji do karty testowej.
Czas odczytu wyniku: 35 sekund
5. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu
6.Paszport techniczny, karta gwarancyjna, instrukcję obsługi w j. polskim w wersji papierowej lub elekronicznej.
7.Oferowany wyrób musi być oznakowany znakiem CE i posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0